乳品检测仪器                                     NDTC

YZ—————————GBI

盖勃离心机

使用说明书

北京朋利驰科技有限公司

使用说明

一  将仪器放置平稳，接好电源插头，打开电源开关。此时时间显示为零，温度显示为适时温度。

二  预热五分钟，将待测样品乳脂计对称放入离心管内（乳脂计一定要配重且对称放置）。

三  盖好机器上盖，按动启动开关，离心盘旋转，时间显示到记时

五分钟。到达预定时间后自动停止旋转。

四  定时停止后按动制动按钮可使离心盘快速停止转动。

五  按动复位按钮使电路复位，为下一次使用做准备。复位后制动

按钮不起作用。

复位 定时 制动 电源

性能参数

机型--------------------------------------------------------------------------------------YZ----GBI

电源--------------------------------------------------------------------------------------220V/50Hz

转数---------------------------------------------------------------------------------------1400转/分

定时时间-----------------------------------------------------------------------------------5分钟/次

温度-----------------------------------------------------------------------------------------------40-45C°

整机重量------------------------------------------------------------------------------------约25Kg

离心因素------------------------------------------------------------------------------Rcf350±50g

功率---------------------------------------------------------------------------------------------350W

故障原因及排除方法

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接电不工作 温度 时间无显示 | 插头无电或机器插座 内4A保险管熔断 | 确认是否停电 更换同规格保险管 | 如为保险管熔断一般为仪器内自动温控电路损坏或加热带短路 |
| 机器噪音大 抖动 | 机器放置不平稳或电机固定螺丝松动 | 确认机器放置平稳 紧固电机固定螺丝 |  |
| 机器过热温度显示过高或不热 | 机器内自动电子温度控制电路损坏或加热带损坏 | 更换自动电子温控板或加热带 | 自动电子温控电路设计成熟且采用专用芯片正常使用情况下不易损坏 |
| 不转或转数慢 | 电机或时间控制电路或启动电容损坏 | 更换损坏元件 | 启动电容损坏表现为启动缓慢转数不稳旋转无力 |

此新型盖勃离心机在设计上吸取和剔除了圆形的优点和缺点并消化和吸收了国外先

进技术和国际标准。

一  外型采用方型使仪器放置更加稳固，并采用斜位固定式离心管。这样使得其比采用立位摆式离心管的在体积和安全性上要好的多。并大大降低了成本，减轻了用户负担。

二  采用先进的自动电子温度和时间显示电路，其控制芯片为21世纪最新研制，使温度和时间控制更为准确，并缩短了测量时间大大提高了测量精度。使得测试结果更加接近“罗兹

——哥德里”的方法。

三  采用优质铝合金离心盘及一次拉伸高强度无缝卷边离心管。耐强酸且动平衡良好。

四  该产品适用于国家标准GB5409—85 GB—541385和国际标准ISO2446。

在使用中如有任何的疑问和问题，请您尽快电告我处。让客户满意是我们的宗旨。更欢迎您提出宝贵的意见和建议，以使我们的产品得到不断的完善和更新，愿我们在乳品行业共同进步。

保修单

用户单位 ：                            用户电话：

用户地址 ：                            用户邮编：

用户联系人：                           购机日期：

此仪器设计合理、先进、加工精细、操作简便、性能可靠、完全符合IDF129：

1997和ISO8156：GB5413-29“乳粉和乳粉类产品的测定”。正确的使用和保养更能体现其优良的性能

保修条例

------自购机之日起，三个月之内若发生任何元器件工作之正常损坏，由我单位负责免费维修 （外地用户负担邮费）。

------一切人为损坏、意外损坏、不依说明之损坏不在保修之例。

------此单涂改既视作废。

------保修请带此单。

北京朋利驰科技有限公司

地址：北京通州区世纪星城73栋

邮编:101112

电话：010-59459939

传真：010-52997271

http://www.penlich.com

邮箱：jinxiaochang@163.com